
附件4

2026年广西实施消毒产品国家随机
监督抽查计划

一、监督检查对象
辖区5%的第一、二、三类消毒产品企业（抗（抑）菌剂、妇女经期、排泄物卫生用品企业除外）。辖区50%的抗（抑）菌剂企业；25%的妇女经期和排泄物卫生用品企业，100%上一年度重点监督单位，在华责任单位和委托方，10%在华责任单位，100%国产无实际生产加工场所，仅委托加工的责任单位；经营单位每市（县级）、县、区不少于10家，市本级不少于15家。
二、监督检查内容
（一）生产企业卫生许可规范情况、生产条件、生产过程、原料卫生质量、卫生安全评价报告及备案情况、产品标签（铭牌）、说明书等。
（二）消毒产品生产企业是否存在生产“非消毒产品”标注消毒产品卫生许可证号行为等。
（三）卫生用品生产企业原材料管理、产品出厂检验落实情况；抗（抑）菌剂是否非法添加禁用物质等。
（四）上市销售的第一、二类消毒产品是否备案，备案内容是否合规。
三、产品抽检
（一）第一、二类消毒产品（抗（抑）菌剂除外）。
从生产企业抽取每类不少于10个产品进行相关性能检测。第一类抽检含碘消毒剂、湿热清洗消毒器、灭菌器，第二类抽检含氯消毒剂、空气消毒机等，如某类产品总数不足10个，则对该类所有产品进行检测。
（二）抗(抑)菌剂产品。
生产企业抽取2025年度备案且实际生产的所有膏(霜)剂产品、责任单位抽取膏(霜)剂产品不少于10个(如产品总数不足10个，则对全部产品进行检验)，重点检测非法添加禁用物质特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑（不限于上述4种）等。抗（抑）菌剂经营单位的抽检工作，由自治区卫生监督所及南宁、柳州、梧州、河池、钦州、贵港等6个市共同承担，在2026年抗（抑）菌制剂经营单位专项监督抽检工作另行通知。
（三）卫生用品。
从生产企业抽取产品不少于20个，责任单位、经营单位抽取产品各不少于10个，重点抽检宣传杀菌、抑菌作用的卫生用品，检测微生物指标和杀灭/抑制性能。
4、 工作要求
（一）对抽到的消毒产品相关单位，采取分类监督综合评价方式进行检查。抽查中发现可疑产品时，应及时采样送检，严防不合格产品流入市场。对非法添加禁用物质等违法行为依据《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规一查到底，严厉惩处。对发现非本辖区的产品问题，应及时通报产品生产企业所在地疾控主管部门。涉嫌犯罪的及时依法移送公安机关。
（二）抽查任务和数据填报工作要于2026年10月30日前完成，消毒产品国家随机监督抽查表头标记有“★”的汇总表尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成，需填报汇总表上报信息。请各市于2026年11月16日前将辖区年度消毒产品国家随机监督抽查工作全年总结报送自治区卫生监督所，自治区卫生监督所审核汇总后，于2026年11月30日前报送自治区疾控局综合监督处。
联系人：自治区卫生监督所公共卫生监督管理科  吴太维
电话：0771-5320553
邮箱：gxwsjd2k@wsjkw.gxzf.gov.cn

附表：1.2026年消毒产品国家随机监督抽查计划
2.2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表
3.2026年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表
4.2026年消毒产品国家随机监督抽查案件违法事实信息汇总表
5.★2026年抗（抑）菌剂膏、霜剂型违法添加用物质产品清单
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附表1

2026年消毒产品国家随机监督抽查计划表

	监督检查对象
	抽查
比例
	抽检产品
	检查/检验项目
	检验/判定依据
	检查
层级

	第一类消毒产品生产企业
	5%
	全区总数≥10个
	用于医疗器械的高水平消毒剂、灭菌剂、皮肤黏膜消毒剂（重点检查含碘消毒剂、次氯酸消毒剂、内镜消毒剂）
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	市县级

	
	
	
	用于医疗器械的高水平消毒器械、湿热清洗消毒器
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	
	
	
	灭菌器械
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测
	《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）、《卫生部消毒产品检验规定》、《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准
	

	
	
	
	生物指示物
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行含菌量检验
	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《卫生部消毒产品检验规定》、《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准
	

	
	
	
	灭菌效果化学指示物
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测
	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《卫生部消毒产品检验规定》《医疗保健产品灭菌化学指示物》（GB18282）及产品企业标准
	

	抗（抑）菌制剂生产企业以外的第二类消毒产品生产企业
	5%
	全区总数≥10个
	第一类消毒剂以外的消毒剂（重点检查含氯消毒剂）
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验，宣称用于游泳池水消毒的做大肠杆菌杀灭试验，宣称用于空气消毒剂做空气现场或模拟现场试验）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB 38598-2020）《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒技术规范》相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	
	
	
	第一类消毒器械以外的消毒器械（重点抽查空气消毒机）
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验，空气消毒机做现场或模拟现场试验）
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《次氯酸发生器卫生要求》（GB28233-2020）《紫外线消毒器卫生要求》（GB 28235-2020）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒技术规范》等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	
	
	
	化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，进行变色性能检验
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准
	

	抗（抑）菌制剂生产企业
	50%
	2025年新备案抗（抑）菌膏、霜剂型≥10个
	抗（抑）菌制剂膏、霜剂型
	检查产品标签说明书和卫生安全评价报告及备案情况，重点检测特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑等禁用物质。
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB15979-2024）《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验。

	

	第三类消毒产品生产企业（妇女经期卫生用品和尿布等排泄物卫生用品生产企业除外）
	5%
	抽取不少于10个产品进行检验，南宁≥3个、柳州≥3个、贵港≥3个、来宾≥3个
	重点抽检宣传杀菌、抑菌作用的卫生用品
	卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。
产品微生物指标检验。宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒技术规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）
	

	妇女经期卫生用品和尿布排泄物生产企业
	25%
	全区总数≥20个，南宁≥ 6个，桂林≥ 5个，玉林≥ 5 个，梧州≥ 4个
	卫生巾、纸尿裤
	卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；卫生巾产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。
产品微生物指标检验。宣称杀抑菌作用的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒技术规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）
	

	在华责任单位和委托方
	100%
	全区总数≥10个（≤10个的全抽）
	卫生用品
	包括委托加工合同、产品查验和广告宣传。其中重点检查一二类产品安全评价和备案情况，其他产品重点检查产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。
抗（抑）菌产品进行禁用物质特比萘芬、克霉唑、丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑检验。
其他卫生用品重点进行微生物指标检验，宣称功能的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的。
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验
	市县级

	医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺等经营单位
	全区不少于10个
	柳州≥3个、梧州≥3个、河池≥3个、钦州≥3个、
	卫生用品
	卫生用品重点进行微生物指标检验，宣称功能的进行一项抗力最强微生物实验室杀灭/抑制试验（说明书有效时间内，且应≤5分钟）的。
	《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2024）《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品检测方法》（WS/T10009-2023）《消毒剂与抗抑菌剂中抗菌药物检测方法与评价要求》(WS/T 684—2020)《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》（WS/T 685—2020）《消毒剂与抗抑菌剂中抗病毒药物检测方法与评价要求》（WS/T 686—2020）消毒剂与抗抑菌剂中激素的检测方法（WS/T 10016-2024）进行检验，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验
	市县级


注：1.同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业，按照生产第一类消毒产品的生产企业抽取。
2.对上一年度消毒产品生产企业分类监督综合评价为重点监督单位的、上一年度有监督抽检不合格产品或有被举报投诉核实的；被列为国家重点抽检或整治对象的100%抽查。
3.被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。

附表2

2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表（一）
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	百
分
率
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二类
	抗（抑）菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                           联系电话：                           填表日期：                           审核人：


2026年消毒产品生产企业国家随机监督抽查汇总表（二）

       市
	
	产品抽检
	加分项及其他关键项情况

	
	
	加分项
	其他关键项

	
	产品
抽检数
	不合格
产品数
	百分率(%)
	评价单位
	加分单位数
	百分率(%)
	评价单位
	累计关键项数
	
累计合格数

	合格占比(%)

	
	
	
	
	合计（家）
	单位数（家）
	单位数（家）
	合计（家）
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第二类
	抗（抑）菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                           联系电话：                           填表日期：                           审核人：

附表3

2026年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

       市
	监督对象
	辖区
机构数
	抽查
机构数
	发现违法行为机构数
	违规
产品数
	立案数
	结案数
	行政处罚单位数

	
	
	
	
	
	
	
	没收违
法所得
（万元）
	吊证
（家）
	警告（家）
	罚款（家）
	罚款
金额
（万元）
	其他

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产企业
	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第二类
	抗（抑）菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第三类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经营单位
	-----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	责任单位
	-----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（盖章）：                            填表人：                      联系电话：                      填表日期：  

附表4

2026年消毒产品国家随机监督抽查案件违法事实信息汇总表

       市
	单位类别
	查处
案件数
	违法事实

	
	
	违反消毒产品及生产企业卫生许可资质相关法规
	违反生产条件、生产过程相关法规
	违反使用原材料卫生质量相关法规
	违反消毒产品安全评价相关规定
	违反标签（铭牌）、说明书相关法规
	违反消毒产品卫生质量相关法规
	违反新消毒产品卫生许可文件相关法规
	应备案而未备案
	违反消毒产品进货检查验收制度相关法规
	违反索证相关法规
	其他违法行为

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产企业
	第一类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第二类
	抗抑菌剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第三类
	妇女经期卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	

	
	
	尿布等排泄物卫生用品
	
	
	
	
	
	
	
	
	-----
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经营单位   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	责任单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（盖章）：                           填表人：                      联系电话：                      填表日期：  
附表5


★2026年抗（抑）菌剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

       市
	序号
	不合格产品名称
	批号
	产品责任单位名称
	产品生产企业名称
	检测报告结果
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


填表单位（盖章）：                           填表人：                      联系电话：                      填表日期：  
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